#### Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTY

Postępowanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie wraz z modernizacją pomieszczeń laboratorium i jego wyposażeniem oraz zapewnienie indywidualnej ochrony osobistej wszystkich pracowników Szpitala”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa X. „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”. Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia – 2 Typ projektu. Nr umowy UDA-RPSL.10.01.00-24-02CC/20-00.

Nawiązując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego (pozaustawowym) pn.:
” Wyposażenie laboratorium w sprzęt niezbędny do wykonywania badań.”
Znak sprawy PU/WL/8/21

my niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa i adres Wykonawcy[1]
[1] w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Nr telefonu
Adres e-mail
NIP
REGON
KRS
Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą?	Tak / Nie *

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia, za ceny netto i brutto jak w arkuszach cenowych na pakiety :
Pakiet nr 1 , Pakiet nr 2 , Pakiet nr 3 ,	Pakiet nr 4 ,	Pakiet nr 5 *
Zobowiązujemy się dostarczyć sprzęt na własny koszt do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10, w terminie ................ ** dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega, że ostateczny termin realizacji umowy to 30.09.2021r.

1. Udzielamy gwarancji na okres ............ **miesięcy (min. 24), licząc od daty odbioru końcowego.
2. Termin płatności ustalamy na 30, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. OŚWIADCZAMY, że:
1. zapoznaliśmy się z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym wraz
   z załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
2. w przypadku wyboru niniejszej Oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym,
3. wskazane ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmują wszelkie koszty wykonania zamówienia,
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 19.08.2021 r.,
5. zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

Lp.	Opis części zamówienia, którą Wykonawca / zamierza powierzyć do realizacji przez Podwykonawcę	Nazwa Podwykonawcy

1. zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały zawarte w załączniku nr 3 i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[2] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[3];
  [2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  [3] w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).
3. oświadczamy, że wybór naszej oferty*:
nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685)
będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, wobec czego wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:
Lp.	Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego	Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku	Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
e-mail

1. Przyjmujemy do wiadomości, że zapytanie ofertowe może zostać unieważnione.
2. Ofertę składamy na …….. kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
#### Arkusze cenowe stanowią integralną część Formularza oferty.

Miejscowość, ________________ dnia _______________
___________________________________
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
** proszę uzupełnić

Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY

 Pakiet nr 1 - Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna
L.p.	Pozycja asortymentowa	Ilość / szt.	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna	2

WARUNKI GRANICZNE DLA PAKIETU:
1. Chłodziarka zakres temperatur co najmniej 2-8 stopni Celcjusza (pojemność powyżej 190 litrów), zamrażarka zakres temperatur -10 do -25 stopni Celcjusza (pojemność powyżej 100 litrów).
2. Wykonana z blachy stalowej z antybakteryjną powłoką  na zewnątrz  stalą nierdzewną wewnątrz.
3. Urządzenie podzielone  na dwie komory: chłodniczą, znajdującą się wyżej, a także zamrażającą, która jest niżej.
4. Stopki z możliwością regulowania wysokości, , oraz kółka, umożliwiające przesuwanie urządzenia.
5. Czujnik temperatury z zewnętrznym wyświetlaczem monitorującym temperaturę w chłodziarce i zamrażarce.
6. Gwarancja minimum 24 miesiące.
7. Pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez uprawniony podmiot – dołączyć do oferty autoryzację producenta do świadczenia takiej pomocy.
8. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – dołączyć do oferty autoryzację producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego.
9. Transport, instalacja i szkolenie personelu po stronie Wykonawcy.

Cena pakietu nr 1 ............................................................zł netto + .......................... zł VAT (........ %) = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

...................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Formularza oferty
 ARKUSZ CENOWY

Pakiet nr 2 - Termomikser z blokiem grzejnym i wymiennymi wkładami
L.p.	Pozycja asortymentowa	Ilość / szt.	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Termomikser z blokiem grzejnym i wymiennymi wkładami na: / 1) 12 probówek o poj. 1,5 ml i 20 probówek 0,2 ml / 2) 24 probówki o poj. 2 ml	1

WARUNKI GRANICZNE :
1. Ogrzewanie i chłodzenie próbek z wysoką stabilnością +/- 0,1 stopnia Celcjusza
 2. Nastawny zakres temperatury: od 4 °C do 100 °C.
 3. Minimalna temperatura poniżej temperatury otoczenia: maks. 13-15 °C.
 4. Dokładność temperatury maks. ±0,5 °C przy 20-45°C.
 5. Maksymalna prędkość podgrzewania: 5 °C/min.
 6. Częstotliwość mieszania: co najmniej 300-1400 obr./min.
 7. Technologia suchej inkubacji.
 8. Zastosowanie predefiniowanych klawiszy do wyboru temperatury.
 9.Wytrząsanie próbek, które zapewnia wydajne i szybkie wymieszanie cieczy w probówkach
     i płytkach.
 10. Funkcja krótkiego grzania i mieszania wykonywana równocześnie lub niezależnie
 11. Możliwość montowania wymiennych wkładów.
 12. Urządzenie wyposażone w wymienne wkłady na co najmniej 12 probówek o poj. 1,5 ml i 20
       probówek 0,2 ml oraz na 24 probówki o poj. 2ml.
 13. Szybka wymiana bloku, bez potrzeby użycia narzędzi
 14. Możliwość mieszania z przerwami.
 15. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 16. Instrukcja obsługi w języku polskim.
 17. Gwarancja minimum 24 miesiące.
        18. Transport, instalacja i szkolenie personelu po stronie Wykonawcy.

Cena pakietu nr 2 ............................................................zł netto + .......................... zł VAT (........ %) = .....................................................zł brutto
 słownie.................................................................................................................................................................................................................)

...................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY

Pakiet nr 3 - Miniwirówka do probówek PCR
L.p.	Pozycja asortymentowa	Ilość / szt.	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Miniwirówka do probówek PCR	2

WARUNKI GRANICZNE:
1. Pojemność co najmniej 12 x probówki 1,5/2,0ml lub 12x 0,5 lub 12 x 0,2ml.
2. Prędkość wirowania co najmniej 1000 – 14500rpm (do 12400 x g).
3. Czas pracy 15 sek. – 30 min lub tryb pracy stałej.
4. Max prędkość osiągana w 20 sek. hamowanie do 0 rpm w 10 sek.
5. Regulacja czasu i prędkości wirowania.
6. Opcja szybkiego zwirowania.
7. System wentylacji komory wirowania zapobiegający przegrzewaniu się próbek podczas długich wirowań.
8. Zabezpieczenie przed niewyważeniem rotora.
9. Wkładki redukcyjne (adaptery) na probówki 0,5 i 0,2ml w ilości niezbędnej do pełnego wykorzystania rotora
10. Gwarancja: minimum 24 miesięcy.
11. Transport, instalacja i szkolenie personelu po stronie Wykonawcy.

Cena pakietu nr 3 ............................................................zł netto + .......................... zł VAT (........ %) = .....................................................zł brutto
 (słownie.................................................................................................................................................................................................................)

...................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY

    Pakiet nr 4 - Pipety automatyczne i statyw do pipet
L.p.	Pozycja asortymentowa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Zestaw pipet automatycznych o zakresach dozowania: / 0,5 – 10 ul / 10 - 100 ul / 100 – 1000 ul	2
2	Zestaw pipet automatycznych o zakresach dozowania: / 2 – 20 ul / 20 - 200 ul / 100 – 1000 ul	2
3	Statyw do pipet kompatybilny z poz.1 i 2 do przechowywania każdego zestawu pipet	4
SUMA:

WARUNKI GRANICZNE :
1. Pipety automatyczne jednokanałowe, nastawne w określonych objętościach dozowania, z prostą regulacją.
2. Posiadające wyrzutnik końcówek z oddzielnym przyciskiem.
3. Trwałe odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie.
4. Pipety z możliwością ich sterylizacji w całości lub tylko ich dolnej części.
5. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym.
6. Powinny posiadać certyfikat CE/IVD, dedykowane do zastosowań klinicznych, medycznych i diagnostycznych.
7. Pudełko wielokrotnego użycia z 96 końcówkami dołączone do opakowania.
8. Gwarancja 36 miesięcy.
9. Statywy do pipet powinny umożliwiać przechowywanie każdego z zestawów pipet bez dotykania podłoża i być kompatybilne z każdym zestawem.
10. Statywy wykonane z materiału o wysokiej odporności na czynniki chemiczne i mechaniczne,
z możliwością łatwej ich dezynfekcji.

Cena pakietu nr 4 ............................................................zł netto + .......................... zł VAT (........ %) = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

...................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY

Pakiet nr 5 - Probówki, końcówki do pipet, statywy na probówki
L.p.	Pozycja asortymentowa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Probówki typu Eppendorf „Safe lock” o pojemności 1,5ml / - z podziałką / -safe lock o wysokiej precyzji zamykania i szczelności / - zamykana na zatrzask typu eppendorf (bez oddzielnej kuleczki) / - łatwa do otwierania (obsługa jedną ręką) / - z dużą stabilnością i odpornością na wirowania w 30 000 g / - wolne od nukleaz, inhibitorów PCR (przeznaczone do izolacji PCR) / - wykonane z PP	2000 szt.
2	Probówki typu Eppendorf „Safe lock” o pojemności 2 ml / - z podziałką / - safe lock o wysokiej precyzji zamykania i szczelności / - zamykana na zatrzask typu eppendorf (bez oddzielnej kuleczki) / - łatwa do otwierania (obsługa jedną ręką) / - z dużą stabilnością i odpornością na wirowania w 25 000 g / - wolne od nukleaz, inhibitorów PCR (przeznaczone do izlolacji PCR) / - wykonane z PP	2000 szt.
3	Probówki reakcyjne do PCR / - probówki w paskach o pojemności 0,2 ml / - 8-stanowiskowe / - High Profile / - połączone z pojedynczymi pokrywkami Flat Optical Caps / - certyfikowane i wolne od DNaz i RNaz. / - sterylne / - opakowanie zawiera 120 pasków	2 op. / (op. 120 szt. pasków)
4	Probówki do PCR / - probówki o pojemności 0,5 ml / - skuteczne zamknięcie / - łatwe otwieranie / - certyfikowane i wolne od DNaz i RNaz. / - sterylne / - opakowanie zawiera 500 szt.	4 op. / 2000 szt.
5	Końcówki do pipet automatycznych filtrem dedykowane do PCR o objętościach dozowania :
5a	- pojemność 0,1-10µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami / Z certyfikatem CE/IVD	2 op. / (op. 10x96 szt.)
5b	- pojemność 0,5-20µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami / Z certyfikatem CE/IVD	2 op. / (op. 10x96 szt.)
5c	- pojemność 2-100µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami / Z certyfikatem CE/IVD	2 op. / (op. 10x96 szt.)
5d	- pojemność 2-200µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami / Z certyfikatem CE/IVD	2 op. / (op. 10x96 szt.)
5e	- pojemność 50-1000µl, sterylne, pakowane w pudełka, wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne. kompatybilne z pipetami / Z certyfikatem CE/IVD	2 op. / (op. 10x96 szt.)
6	Statywy na probówki PCR / dopasowany do 96 probówek o poj. 0,2 ml w paskach o dł. 8 lub 12 szt. oraz indywidualnych / - z pokrywą	10 szt.
7	Statyw chłodzący typu PCR Cooler / - pasuje do płytek 96-dołkowych do PCR, probówek do PCR 0,2 ml w paskach oraz probówek 0,5 ml / - utrzymuje całą płytkę w temperaturze 0ºC przez ponad godzinę po uprzednim chłodzeniu przez 2 godz w -20ºC / - stożkowe otwory nie pozwalają na zamarzanie próbek	4 szt.
SUMA:

Cena pakietu nr 5 ............................................................zł netto + .......................... zł VAT (........ %) = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

...................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy