Chorzów, dnia: 2021-07-20

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów

WYKONAWCY
biorący udział w postepowaniu

Pismo nr : Szp. Specj./NZ/ 76 /21

Uprzejmie informujemy, że wpłynęły zapytania do postępowania prowadzonego w trybie pozaustawowym, o wartości poniżej progu o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn. : Wyposażenie laboratorium w sprzęt niezbędny do wykonywania badań.
Znak sprawy: PU/WL/8/21.

Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami :

PYTANIA NR 1

Pytanie numer 1
Pytanie dotyczące pakietu nr 3
Bardzo proszę o doprecyzowanie i opisanie parametru z pkt 6, pakietu nr 3 „Opcja szybkiego
 wirowania”.
Odpowiedź : Opcja ta powinna umożliwiać szybkie zwirowanie próbki bez programowania
czasu pracy za pomocą dedykowanego przycisku, praca krótkotrwała wirówki, od momentu wciśnięcia klawisza do chwili jego zwolnienia w celu umożliwienia usunięcia reagentów
ze ścianek i korka wirowanej probówki.

PYTANIA NR 2
W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców dotyczące Pakietu Nr 3 uprzejmie informujemy, że prawdopodobnie sugerowany przez Państwa model wirówki Microspin 12 firmy BIOSAN nie posiada opcji szybkiego zwirowania i trybu pracy stałej (https://biosan.lv/products/general-lab-equipment/centrifuges/-high-speed-mini-centrifuge-microspin-12/  ).
W związku z powyższym prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 3.

Odpowiedź : Zamawiający wprowadza zmiany w wymaganiach do pakietu nr 3, wirówki do PCR jak poniżej :
WARUNKI GRANICZNE:
1.    Pojemność co najmniej 12 x probówki 1,5/2,0ml lub 12x 0,5 lub 12 x 0,2ml.
2.    Prędkość wirowania co najmniej 1000 – 14500rpm (do 12400 x g).
3.    Czas pracy co najmniej 15 sek. – 30 min.
4.    Max prędkość osiągana w 20 sek. hamowanie do 0 rpm w 10 sek.
5.    Regulacja czasu i prędkości wirowania.
6.    System wentylacji komory wirowania zapobiegający przegrzewaniu się próbek podczas
       długich wirowań.
7.    Zabezpieczenie przed niewyważeniem rotora.
8.    Wkładki redukcyjne (adaptery) na  probówki 0,5 i  0,2ml w ilości niezbędnej do pełnego
        wykorzystania rotora
9.    Gwarancja: minimum 24 miesięcy.
10.   Transport, instalacja i szkolenie personelu po stronie Wykonawcy.

W załączeniu obowiązujący Arkusz cenowy pakietu nr 3.

Dyrektor

Załącznik nr 1 do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY

Pakiet nr 3 - Miniwirówka do probówek PCR
L.p.	Pozycja asortymentowa	Ilość / szt.	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Miniwirówka do probówek PCR	2

WARUNKI GRANICZNE:

1.    Pojemność co najmniej 12 x probówki 1,5/2,0ml lub 12x 0,5 lub 12 x 0,2ml.
2.    Prędkość wirowania co najmniej 1000 – 14500rpm (do 12400 x g).
3.    Czas pracy co najmniej 15 sek. – 30 min.
4.    Max prędkość osiągana w 20 sek. hamowanie do 0 rpm w 10 sek.
5.    Regulacja czasu i prędkości wirowania.
6.    System wentylacji komory wirowania zapobiegający przegrzewaniu się próbek podczas długich
       wirowań.
7.    Zabezpieczenie przed niewyważeniem rotora.
8.    Wkładki redukcyjne (adaptery) na  probówki 0,5 i  0,2ml w ilości niezbędnej do pełnego
       wykorzystania rotora
9.    Gwarancja: minimum 24 miesięcy.
10.  Transport, instalacja i szkolenie personelu po stronie Wykonawcy.

Cena pakietu nr 3 ............................................................zł netto + .......................... zł VAT (........ %) = .....................................................zł brutto
 (słownie.................................................................................................................................................................................................................)

...................................................................................
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy