#### Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie uproszczone (pozaustawowe) pn.:
”Dzierżawa analizatorów wraz z dostawą odczynników.”
Znak sprawy PU/DA/14/21
my niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………….. **
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa i adres Wykonawcy[1]
[1] niepotrzebne skreślić. w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Nr telefonu
Adres e-mail
Województwo
NIP
REGON
KRS
Rodzaj wykonawcy	Mikroprzedsiębiorstwo / Małe przedsiębiorstwo / Średnie przedsiębiorstwo / Jednoosobowa działalność gospodarcza / Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej / Inny rodzaj *

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia zgodnie,
z warunkami i wymaganiami określonymi zapytaniem ofertowym, za ceny netto i brutto jak
w arkuszach cenowych na :
     Pakiet/Pakiety nr ……………………..…… **

2. Oświadczamy, że w przypadku wszystkich oferowanych pakietów w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie obciążenia wynikające z ewentualnych opłat wraz z kosztami transportu, ubezpieczenia, podatek od towarów i usług VAT i inne.

3. Oświadczamy, że ceny jednostkowe netto, podane w arkuszach cenowych, będą stałe przez cały okres trwania umowy.

4. Proponowany termin płatności ustala się na 30, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
w aktualnie obowiązujących przepisach, w szczególności warunki określone Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) i posiada deklaracje zgodności CE zgodnie z art. 11 pkt 1 Ustawy o wyrobach medycznych – o ile dotyczy.

6. Przedmiot zamówienia posiada zgłoszenie do Rejestru wyrobu medycznego zgodnie z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych oraz wymagane przepisami atesty.

7. OŚWIADCZAMY, że:
1. zapoznaliśmy się z wymaganiami przedstawionymi w dokumentach Zapytania ofertowego
   i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
2. w przypadku wyboru niniejszej Oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym,
3. zamierzamy / nie zamierzamy * powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:
Lp.	Opis części zamówienia, którą Wykonawca / zamierza powierzyć do realizacji przez Podwykonawcę	Nazwa Podwykonawcy

1. zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia
   publicznego, które zostały zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
   wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.
3. wybór naszej oferty :
nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685)
będzie prowadzić* u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, wobec czego wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:

Lp.	Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego	Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku	Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
e-mail

9. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
 .............................................................
 ...............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................

Arkusze cenowe oraz opis warunków granicznych stanowią integralną część Formularza oferty.

Miejscowość, …………………. dnia …………………………

…………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
** należy uzupełnić

2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
3 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).
Załącznik do Formularza oferty – Załącznik nr 1
ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 1 -DZIERŻAWA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW NA OKRES 18 MIESIĘCY
Lp	Przedmiot zamówienia (nazwa/nr katalogowy)	Ilość jedn. na 18 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Koszt 1 oznaczenia brutto w trybie CBC (max 2 miejsca po przecinku)	Koszt 1 oznaczenia brutto w trybie CBC+5DIFF (max 2 miejsca o przecinku)
1	2	3	4	5=3x4	6	7=5+6	8	9
1	Odczynniki niezbędne do wykonania 25 000 oznaczeń w okresie 18 kolejnych miesięcy / (w tym 40% CBC+60%CBC+5DIFF)

2	Materiał kontrolny 3 poziomy

3	Inne niezbędne materiały

4	Dzierżawa analizatora / Nazwa analizatora i rok produkcji……………………….. / ………………………………….	18
Razem

Cena pakietu nr 1 ………………………………….. zł netto + …………………..zł VAT (……… %) = ………………………………….. zł brutto

słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł

………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
WARUNKI GRANICZNE (dotyczy pakietu nr 1)
DZIERŻAWA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA MORFOLOGII KRWI
(niespełnienie poniższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty)

1. Automatyczny analizator hematologiczny typu CBC+WBC-5DIFF, min. 24- parametrowy.
2. Analizator używany ( nie starszy niż 2011), po pełnym przeglądzie serwisowym, wykonanym przez autoryzowany serwis producenta oferowanego analizatora.
Maksymalna objętość aspirowanej próbki nie może przekroczyć 60µl dla trybu
CBC+WBC-5DIFF.
1. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe. Do każdego odczynnika wymagane karty
   charakterystyki (należy dołączyć do pierwszej dostawy).
2. Różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej.
3. Wydajność minimum 60 oznaczeń na godzinę.
4. Minimalny zakres liniowości (bez wstępnego rozcieńczenia, z próbki pierwotnej)
dla WBC min. 0-400 x 103/µL, dla PLT min. 0-3 000 x 103/µL.
1. Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+5DIFF).
2. Aparat z podajnikiem próbek wyposażonym w automatyczny czytnik kodów kreskowych.
3. Oszczędność odczynników w trybie pracy CBC.
4. Konieczna jest możliwość oceny niedojrzałych granulocytów w wartościach bezwzględnych i procentach. Konieczne jest określenie 2 dodatkowych subpopulacji WBC: atypowe limfocyty i duże niedojrzałe komórki.
5. Jeden rodzaj krwi kontrolnej do wszystkich parametrów. Materiał kontrolny powinien zawierać wszystkie wykonywane przez analizator parametry raportowane morfologii,
które będą wczytywane do analizatora z nośnika zewnętrznego.
1. Pomiar kontroli jakości zgodny z regułami Westgarda, z możliwością prezentacji wyników w postaci graficznej, wykresów Levey-Jeningsa oraz z wykorzystaniem zasady ruchomej średniej Bulla.
2. Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.
3. Prezentacja wyników WBC w postaci skattergramów oraz RBC, WBC, PLT w postaci
   histogramów, z możliwością ich wydruku na wyniku badań.
4. Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych (kontroli, kalibratorów, materiałów niezbędnych do okresowej konserwacji, płynów, filtrów i itp.), która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń po przekroczeniu liniowości oraz kontroli (zewnętrznej i wewnętrznej),
   w okresie 18 miesięcy.
5. W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych do prowadzenia w/w ilości badań, zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca zapewni bezpłatnie dostarczenie i podłączenie analizatora do istniejącego
   systemu informatycznego Laboratorium i Szpitala (firma Asseco Poland). Oferowany analizator musi posiadać interfejs z możliwością przesyłania do systemu danych liczbowych oraz graficznych (skattergramy, histogramy).
7. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
   Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą winien dostarczyć firmowe materiały informacyjne o analizatorze i odczynnikach (katalog, prospekty) , zawierające dane techniczne oraz informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów, oferta zostanie odrzucona.
8. Analizator dodatkowo wyposażony w komputer z niezbędnym oprogramowaniem, monitor LCD, drukarkę graficzną, czytnik kodów kreskowych i UPS (umożliwiający podtrzymanie pracy analizatora przez min. 20 minut).
9. Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne personelu oraz dostarczy wraz z analizatorem instrukcję obsługi, materiały edukacyjne w języku polskim oraz certyfikat CE.
10. Analizator objęty gwarancją przez autoryzowany serwis producenta wraz z bezpłatnym
    serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i instalacja aparatu oraz
    przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii.
11. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego o awarii analizatora maksimum do 24 godzin (w dni robocze). W razie braku możliwości usunięcia usterki w w/w terminie Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach,. W przypadku nieusunięcia awarii lub niedostarczeniu aparatu
    zastępczego Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań w jednostce zewnętrznej
    wyznaczonej przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem transportu próbek do jego
    siedziby.
12. Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza z certyfikatem jakości,
    w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych w pracowni.
13. Wykonawca zapewni udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań - program na okres 18 miesięcy: badanie morfologii krwi i różnicowanie leukocytów na 5 populacji - minimum 3 razy w roku, rozmaz krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów raz w roku,
    z możliwością uzyskania certyfikatu.
14. Wykonawca zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej „on-line” ( międzynarodowej lub krajowej) w oparciu o materiał do codziennej kontroli na trzech poziomach i dostęp do wyników w czasie rzeczywistym oraz otrzymanie certyfikatu za uczestnictwo.
15. Wykonawca zainstaluje analizator w terminie maksymalnym do 7 dni od daty podpisania umowy.
16. Termin realizacji dostawy odczynników do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem.
17. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy, a materiałów kontrolnych minimum 2 miesiące.
18. Dostarczenie reklamowanych odczynników max. do 7 dni od daty złożenia reklamacji. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych, w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwającego procesu badawczego, uzyskania niewiarygodnych wyników i uszkodzenie w czasie transportu.
19. Analizator posiada możliwość aspiracji z probówek w systemie zamkniętym innego
     producenta niż Becton Dickinson (należy wymienić dopuszczalne systemy).

…………………………….. dnia ……………………..

……………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
ARKUSZ CENOWY
PAKIET NR 2 – DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY NA ŻELACH AGAROZOWYCH WRAZ
Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Lp.	Odczynniki	Charakterystyka	Nr katalogowy	Producent /nazwa handlowa	Ilość op. / 36 miesięcy	Cena netto za opakowanie	Wartość / netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10=8+9
1.	Odczynniki i żele do wykonania rozdziałów elektroforetycznych surowicy dla 3300 pacjentów	odczynniki i żele do wykonania max 25 oznaczeń na 1 żelu
2.	Kontrole	Poziom normalny
		Poziom patologiczny
3.	Odczynniki pomocnicze	Wg zaleceń producenta
	Materiały zużywalne	Wg zaleceń producenta
4.	Dzierżawa automatycznego systemu do elektroforezy. / Model i rok produkcji…………… / …………………...	24 miesięcy
RAZEM

Cena pakietu nr 2 ………………………………….. zł netto + …………………..zł VAT (……… %) = ………………………………….. zł brutto

słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł

………………………………..
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

WARUNKI GRANICZNE (dotyczy pakietu nr 2)
DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO ELEKTROFOREZY NA ŻELACH AGAROZOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW
PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY

(niespełnienie poniższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty)

  1. Aparat używany, nie starszy niż rok produkcji 2015.
  2. System w postaci jednego zintegrowanego aparatu lub niezależnych modułów
  3. Skaner wysokorozdzielczy współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli z możliwością skanowania żeli/materiałów przeźroczystych
  4. Możliwość wykonania następujących oznaczeń:
     - rozdział białek surowicy krwi na 6 frakcji
     - rozdział białek w moczu na 6 frakcji, z wykorzystaniem moczu natywnego, bez konieczności stosowania zagęszczaczy
  5. Objętość próbki badanej nie większa niż 40 µL
  6. Brak buforu w postaci ciekłej
  7. Automatyczne pobieranie próbek z naczynek i aplikowanie na żel
  8. Aplikacja próbek za pomocą aplikatorów jednorazowych
  9. Aplikatory bez membran lub dyfuzji próbki przez aplikator
  10. Wszystkie odczynniki w zestawie do proteinogramów gotowe do użycia, a także pozbawione substancji toksycznych i teratogennych
  11. Zautomatyzowane procesy barwienia, odbarwiania i suszenia żeli
  12. Kontrola temperatury dla etapu rozdziału elektroforetycznego
  13. Możliwość zaprogramowania kilkukrotnego nałożenia próbki na żel (wielokrotna aplikacja tej samej próbki)
  14. Żele do rozdziału białek w surowicy/moczu pozwalające wykonać do 25 rozdziałów na jednym żelu
  15. Wbudowany system kontroli jakości
  16. Komputer z monitorem, z aktualnym oprogramowaniem Windows, UPS (umożliwiający podtrzymanie pracy aparatu przez min 20 min), drukarka zewnętrzna laserowa
  17. Dwukierunkowa transmisja danych z wpięciem do systemu LIS Użytkownika (InfoMedica) firmy Asseco po stronie i na koszt Wykonawcy
  18. Aparat musi posiadać certyfikat CE
  19. Oprogramowanie do analizy żeli w języku polskim
  20. Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do oferty w dwóch egzemplarzach
  21. Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne personelu niezwłocznie po instalacji aparatu oraz ewentualne doszkalanie, a także dostarczy materiały edukacyjne wraz z aparatem
  22. Aparat objęty gwarancją przez autoryzowany serwis producenta wraz z bezpłatnym serwisem corocznym przez cały okres umowy , bezpłatna dostawa i instalacja aparatu oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii
  23. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego o awarii aparatu do 24 godzin. W razie braku usunięcia usterki Wykonawca dostarczy do 24 godzin urządzenie zastępcze na czas naprawy. W przypadku nieusunięcia awarii lub niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań w jednostce zewnętrznej wyznaczonej przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem transportu próbek do jego siedziby.
  24. Wykonawca zapewni bezpłatny udział w zewnątrzlaboratoryjnym systemie kontroli jakości badań minimum dwa razy w każdym roku trwania umowy
  25. Wykonawca bezpłatnie dostarczy i zainstaluje aparat, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
  26. Termin realizacji dostawy odczynników do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem
  27. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy
  28. Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości oznaczeń elektroforetycznych, wykonania kontroli jakości badań w okresie 24 miesięcy, uwzględniając okresy ważności oraz przydatności po rozpoczęciu. Nie ujęcie lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkuje dostarczaniem przez Wykonawcę brakujących odczynników bezpłatnie
  29. Wymiana reklamowanych odczynników w okresie do 7 dni od daty złożenia reklamacji. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych, w sytuacji awarii aparatu w trakcie trwającego procesu analitycznego, uzyskania niewiarygodnych wyników, uszkodzenia w czasie transportu, itp.

…………………………….. dnia ……………………..

……………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy