Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO
I ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA MORFOLOGII KRWI

1. W pełni automatyczny analizator hematologiczny typu CBC+WBC-5DIFF, min. 26- parametrowy.
2. Analizator nowy (rok produkcji nie starszy niż 2022), wyposażony w podajnik na minimum 20 pozycji, monitor LCD, komputer z niezbędnym oprogramowaniem, drukarkę zewnętrzną (laserową czarno-białą), zewnętrzny oraz wewnętrzny czytnik kodów kreskowych i UPS (umożliwiający podtrzymanie pracy analizatora przez min. 20 minut).
3. Maksymalna objętość aspirowanej próbki nie może przekroczyć 25 µl dla trybu CBC+WBC-5DIFF.
4. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe.
5. Do wszystkich odczynników i materiałów kontrolnych wymagane karty charakterystyki (należy złożyć wraz z ofertą).
6. Analizator, odczynniki robocze, materiały kontrolne pochodzące od jednego producenta.
7. Różnicowanie WBC na co najmniej 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, pomiar PLT w oparciu o technologię impedancyjną.
8. Wydajność minimum w trybie CBC+5 Diff ,60 oznaczeń na godzinę.
9. Minimalny zakres liniowości (bez wstępnego rozcieńczenia, z próbki pierwotnej) dla WBC min. 0-400 x 103/µL, dla PLT min. 0-4 000 x 103/µL. HGB 0-25 g/dl.
10. Pomiar HGB niezależnie od pomiaru WBC w osobnym torze pomiarowym mający na celu minimalizację interferencji ze strony lipidów i krwinek białych.
11. Parametry raportowane na wyniku WBC,RBC,HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, NEUT (#,%), LYMPH (#,%), MONO (#,%), EO (#,%), BASO (#,%), IG (#,%)., odsetek mikro i makrocytów.
12. Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC+5DIFF). Prezentacja graficzna dystrybucji RBC, PLT, WBC 5 Diff.
13. Oszczędność odczynników w trybie pracy CBC.
14. Jeden rodzaj krwi kontrolnej do wszystkich parametrów krwi obwodowej na 3 poziomach. Materiał kontrolny powinien zawierać wszystkie wykonywane przez analizator parametry raportowane morfologii, które będą wczytywane do analizatora z nośnika zewnętrznego. Oznaczenia kontrolne 3 poziomy w każdy dzień roboczy.
15. Pomiar kontroli jakości przeprowadzany za pomocą modułu kontroli jakości zawartego
    w oprogramowaniu aparatu uwzględniający dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levey Jenningsa, nie dopuszcza się oprogramowania zewnętrznego.
16. Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.
17. Prezentacja wyników WBC w postaci skattergramów oraz RBC, WBC, PLT w postaci histogramów, z możliwością ich wydruku na wyniku badań.
18. Pełna automatyzacja procesu konserwacji.
19. Automatyczne czyszczenie igły aspirującej próbkę po każdym pomiarze.
20. Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych (kontroli, kalibratorów, materiałów niezbędnych do okresowej konserwacji, płynów, filtrów i itp.), która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości badań z uwzględnieniem ilości odczynników i materiałów zużywalnych zabezpieczających wykonanie badań, ewentualnych rozcieńczeń po przekroczeniu liniowości oraz kontroli (zewnętrznej i wewnętrznej ), w okresie 36 miesięcy.
21. W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i in. niezbędnych do prowadzenia w/w ilości badań, zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy.
22. Wykonawca zapewni bezpłatnie dostarczenie i podłączenie analizatora do istniejącego systemu informatycznego Laboratorium i Szpitala (producent Asseco Poland, system Info Medica)). Oferowany analizator musi posiadać interfejs z dwukierunkową komunikacją i możliwością przesyłania do systemu danych liczbowych oraz graficznych (skattergramy, histogramy),
23. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą winien dostarczyć firmowe materiały informacyjne
    o analizatorze i odczynnikach (katalog, prospekty) , zawierające dane techniczne oraz informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów, oferta zostanie odrzucona.
24. Wykonawca zapewni nieodpłatne szkolenie merytoryczne i praktyczne personelu (7 osób) oraz dostarczy wraz z analizatorem instrukcję obsługi, materiały edukacyjne w języku polskim oraz certyfikat CE.
25. Analizator objęty gwarancją przez autoryzowany serwis producenta wraz z bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa i instalacja aparatu oraz przeglądy okresowe
    i niezbędne naprawy w przypadku awarii.
26. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego o awarii analizatora maksimum do 18 godzin (w dni robocze). W razie braku możliwości usunięcia usterki w w/w terminie Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach,. W przypadku nieusunięcia awarii lub niedostarczeniu aparatu zastępczego Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań w jednostce zewnętrznej wyznaczonej przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem transportu próbek do jego siedziby.
27. Dostarczenie wraz z aparatem termometru i wilgotnościomierza z certyfikatem jakości, w celu monitorowania wymaganych warunków środowiskowych w pracowni.
28. Wykonawca zapewni udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań - program na okres 3 lat: badanie morfologii krwi i różnicowanie leukocytów na 5 populacji - minimum 3 razy w roku, z możliwością uzyskania certyfikatu.
29. Wykonawca zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej „on-line” ( międzynarodowej lub krajowej) w oparciu o krew kontrolną na trzech poziomach i dostęp do wyników w czasie rzeczywistym oraz otrzymanie certyfikatu za uczestnictwo.
30. Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim oraz instrukcja użytkowania w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatora.
31. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy wyznaczone wartości referencyjne dla wszystkich raportowanych parametrów z uwzględnieniem płci, we wszystkich przedziałach wiekowych.
32. Potwierdzenie udziału w zewnątrzlaboratoryjnym sprawdzianie Hematologicznym organizowanym przez COBJWDL z Łodzi co najmniej 10 uczestników ocenianych wg systemu (metoda + aparat + firma odczynnik) gwarantujących opracowanie wyników uczestników uzyskanych tą samą metodą, takim samym aparatem, (grupą modeli aparatów) i odczynnikami tej samej firmy, którą wykorzystuje uczestnik programu
33. Wykonawca zainstaluje analizator w terminie maksymalnym do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
34. Termin realizacji dostawy odczynników do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem.
35. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy, a materiałów kontrolnych minimum 2 miesiące.
36. Dostarczenie reklamowanych odczynników max. do 7 dni od daty złożenia reklamacji. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych, w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwającego procesu badawczego, uzyskania niewiarygodnych wyników i uszkodzenie w czasie transportu.
37. Analizator posiada możliwość aspiracji z probówek w systemie zamkniętym innego producenta niż Becton Dickinson (należy wymienić dopuszczalne systemy).