## Pakiet_1
Załącznik do Formularza oferty
ARKUSZ CENOWY
PAKIET NR 1 - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, JEDNORAZOWY SPRZĘT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW
LP.	ASORTYMENT	JEDN	ILOŚĆ ZAMAWIANA	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO OPAKOWANIA	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA I KRAJ PRODUCENTA, NUMER KATALOGOWY, KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10=8+9	11
1	Sterylny, kombinezon typu Tyvec, środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z rozporządzeniem (UE), zintegrowane skarpety, zapinany na zamek zakrywany patką przyklejaną na taśmę, kaptur z elastycznym wykończeniem wokół twarzy, elastyczne wykończenie rękawów i nogawek, elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 - typ 6B: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami badanie wg normy EN 13034:2005+A1:2009 - EN 14126:2003	szt.	150
2	Półmaska trójpanelowa z zaworem oddechowym w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3). Skuteczność filtracji bakteryjnej większa bądź równa 98%). Pakowana indywidualnie. Maska wyposażona w zawór ułatwiający oddychanie. Maska zgodna z normą EN 149:2001+ A1:2009; ISO 9001:2008 Quality Management System; ISO 13485: 2003 Medical Device Manufacturing Quality Management System; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.	szt.	200
3	Bezpyłowa sterylna ścierka do czyszczenia powierzchni, kontaktu z lekami cytostatycznymi, składana, o podwyższonej chłonności, rozmiar 40x30cm. Pakowna max. po 2szt.	szt.	60
4	Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych, czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej, antypoślizgowej, gramaturamin 95 g/m2, chłonność min 850ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar min. 550x400mm, sterylna.	szt.	150
5	Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Sterylny i apirogenny.	szt.	400
6	Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec mikro (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni areozolowy 0,2 µm; filtr cząsteczkowy 5 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (czerwony); posiadający wbudowaną w złącze luer-lock zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny i apirogenny.	szt.	100
7	Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków. Obudowa przezierna. Ostry kolec, długość robocza 17mm z dwupłaszczyznowym ścięciem pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia, możliwość stosowania przez 7dni. Całkowita długość przyrządu 72mm. Kołnierz zatrzaskowy na fiolkę o średnicy 20mm. zapobiegający przed rozłączeniem przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku. Sterylny i apirogenny.	szt.	250
8	Igła do pobierania leków typu Luer-Lock rozmiar 18 G z otworem bocznym w roz. 1,2x30mm; 1,2x40mm, bez aluminium ze stali nierdzewnej. Sterylna i apirogenna. Opakowanie max 100szt.	szt.	600
9	Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD; bez PCV, DEHP i lateksu. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Sterylny i apirogenny.	szt.	30
10	Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Sterylny i apirogenny.	szt.	30
11	Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwertorem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzudo leku i do linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałempowietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzudo leku i linii podawania leku oraz zapobiega uwalnianiuleków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, areozolu lub kropelekdo środowiska podczasrekonstytucji leków. Adapter musi być częściąsystemu zamkniętego CSTD, posiadajacy kod ONB, wydany przez FDA. Sterylny i apirogenny	szt.	30
12	Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym - kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV, DEHP i lateksu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Sterylny i apirogenny.	szt.	1 100
13	Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych z filtrem 0.2μm o niskim stopniu wiązania białek w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV, DEHP i lateksu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną niebieskim korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Sterylny i apirogenny.	szt.	100
14	Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV, DEHP i lateksu) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 1 opakowania z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Compact Plus oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 2 zawory bezigłowe luer-lock. Jeden do podłączenia krótkiego drenu do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkowym zaworem umiejcowionym w dystalnej części drenu - do podaży bolusa. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Sterylny i apirogenny.	szt.	800
15	Zestaw drenów bursztyowych (nie zawierających PCV, DEHP i lateksu) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną w części dystalnej drenu - do podaży bolusa. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Sterylny i apirogenny.	szt.	400
16	Zestaw drenów bursztyowych (nie zawierających PCV, DEHP i lateksu) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną w części dystalnej drenu - do podaży bolusa. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	50
17	Sterylna i apirogenna strzykawka trzyczęściowa 50/60ml służąca do pracy z lekami cytostatycznymi wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka kompatybilna z pompami infuzyjnymi B. Braun. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space BBraun. a’1szt.	szt.	100
18	Sterylna i apirogenna strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 5ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 0,2ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana max a'100 szt	szt.	100
19	Sterylna i apirogenna strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 20ml.; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 1,0ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana max a'100 szt.	szt.	100
20	Sterylna i apirogenna strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków i do pompy infuzyjnej strzykawkowej z końcówką centralną Luer Lock – 10/12ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; Podziałka co 0,5ml.; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami do podaży leków produkowanymi przez firmę B/Braun. Pakowana max a'100 szt.	szt.	400
21	Filtr infuzyjny 0,2 µm z membraną wykonaną z polieterosulfonu, naładowaną dodatnio; do podłączenia do zestawu dożylnego. Zatrzymuje cząsteczki, bakterie, grzyby i endotoksyny. Eliminuje pęcherzyki powietrza. Połączenia po obu stronach filtra za pomocą złączy typu Luer Lock, przepływ (woda destylowana) 20 ml/min, odporność na ciśnienie do 2 barów (ciśnienie rozrywające obudowy filtra 3,1 bara), jałowy bez lateksu DEHP i PVC. Możliwość stosowania filtra 96h.	szt.	30
22	Czepek medyczny ochronny z włókniny jednorazowy ("harmonijka"), Pakowany max a'100 szt.	szt.	600
23	Ochraniacze wykonane z włókniny, jednorazowe, uniemożliwiające przenoszenie zanieczyszczeń na obuwiu. Pakowane max a'100 szt.	szt.	1000
	RAZEM

					podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Pakiet_2
Załącznik do Formularza oferty
	ARKUSZ CENOWY
Pakiet 2 - Papier termoczuły do drukarki laboratoryjnej
LP.	ASORTYMENT	JEDN	ILOŚĆ ZAMAWIANA	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	CENA NETTO OPAKOWANIA	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY); KLASA WYROBU MEDYCZNEGO ( JEŚLI DOTYCZY)
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10=8+9	11
1	Papier termoczuły w rolkach 57 mm szerokość x 30 mm średnica rolki/30m długość, do drukarki laboratoryjnej	szt.	30
2	Papier termoczuły w rolkach 110 mm szerokość x 20 mm średnica rolki /30m długość, do drukarki laboratoryjnej	szt.	50
3	Papier termoczuły w rolkach 57 mm szerokość 4,1 cm średnica rolki/20 m długość, średnica gilzy 12 mm, do terminala płatniczego Verifone	szt.	50

					podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy